# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/17/2009					Przeworsk, dnia 21.05.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1 dotyczy pozycji 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu / lub zgodę na składanie ofert częściowych. Na rynku jest obecny tylko jeden dostawca tego wyrobu co uniemożliwia złożenia oferty przez innych dostawców i ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 dotyczy pozycji 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 do osobnego pakietu / lub zgodę na składanie ofert częściowych. Na rynku jest obecny tylko jeden dostawca tego wyrobu co uniemożliwia złożenia oferty przez innych dostawców i ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pozycji 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu / lub zgodę na składanie ofert częściowych. Na rynku jest obecny tylko jeden wykonawca, który może zaoferować opisaną usługę co uniemożliwia złożenia oferty przez innych dostawców i ogranicza uczciwą konkurencję. Ponadto zwracamy uwagę, że łączenie materiałów eksploatacyjnych z usługami jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pozycji 3, 4, 6, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3, 4, 6, 7 rękawów bezcelulozowych, które mają wskaźnik przebarwiający się z koloru niebieskiego na różowy. Podana w siwz relacja zmiany koloru wskazuje wyłącznie jednego dostawcę co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów ze wskaźnikiem przebarwiającym się 
z koloru niebieskiego na różowy pod warunkiem że zostaną zaoferowane także testy chemiczne paskowe i taśmowe oraz testy biologiczne utrzymujące taki sam kod barwny przed sterylizacją jak też po sterylizacji co zaoferowane rękawy

Pytanie 5 dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 wskaźników chemicznych, które przebarwiają się z koloru różowego na niebieski. Podana w siwz relacja zmiany koloru i wielkość opakowania wskazuje wyłącznie jednego dostawcę co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników chemicznych przebarwiającym się 
z koloru różowego na niebieski pod warunkiem że zostaną zaoferowane rękawy , test  taśmowy oraz testy biologiczne utrzymujące taki sam kod barwny przed sterylizacją jak też po sterylizacji co zaoferowane wskaźniki chemiczne

Pytanie 6 dotyczy pozycji 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 chemicznego wskaźnika taśmowego, który przebarwia się z koloru różowego na niebieski. Podana w siwz relacja zmiany koloru wskazuje wyłącznie jednego dostawcę co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników chemicznych taśmowych przebarwiającym się z koloru różowego na niebieski pod warunkiem że zostaną zaoferowane rękawy , test chemiczny paskowy oraz testy biologiczne utrzymujące taki sam kod barwny przed sterylizacją jak też po sterylizacji co zaoferowane wskaźniki chemiczne taśmowe

Pytanie 7 dotyczy pozycji 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 ampułkowych wskaźników biologicznych, które przebarwiają się z koloru fioletowego na żółty. Podana w siwz relacja zmiany koloru wskazuje wyłącznie jednego dostawcę co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ampułkowych wskaźników biologicznych przebarwiającym się z koloru fioletowego na żółty pod warunkiem że zostaną zaoferowane rękawy , test chemiczny paskowy oraz test chemiczny taśmowy  utrzymujące taki sam kod barwny przed sterylizacją jak też po sterylizacji co zaoferowane testy biologiczne

Pytanie 8 dotyczy pozycji 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 włókniny w rozmiarze 100x100. Podana w siwz wielkość wskazuje wyłącznie jednego dostawcę co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Tak -Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie metodologii walidacji materiałów eksploatacyjnych ze sterylizatorem Sterrad 50. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających taką kompatybilność.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w jaki sposób norma ISO 14937 odnosi się do kompatybilności materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji Sterrad 50.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ZAMAWIAJĄCY