# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/34/2011			Przeworsk, dnia 27.09.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym 						do badania ogólnego moczu wraz z testami 							paskowymi do analizy moczu

ZAWIADOMIENIE ODRZUCENIU OFERT ORAZ O WYBORZE OFERTY.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawców :

1. 	Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe

ALLMED  Andrzej Biedroń

30-389 Kraków ul. Pawła z Krosna 7

Podstawa faktyczna odrzucenia

Zamawiający  pismem z dnia 05.09.2011 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów tj.

pełnej instrukcji obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim oraz ulotek dotyczących testów paskowych do analizy  moczu 10- cio parametrowych i materiałów kontrolnych w języku polskim.. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty z których Zamawiający stwierdza , że  zaoferowany aparat LabUReader Plus 2  nie spełnia wymagań określonych w siwz . Z  instrukcji obsługi aparatu wynika że  nie posiada on funkcjonalności, których Zamawiający wymagał . Pełna instrukcji obsługi aparatu nie zakłada:

- możliwości wprowadzania ID pacjenta z poziomu aparatu

- możliwości wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego

- możliwości wprowadzenia komentarzy przed pomiarem, a jedynie podczas edycji już uzyskanego wyniku.

- możliwości ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku.

- funkcjonalności sygnalizowania przez czytnik o zapełnieniu pojemnika na zużyte paski

Ponadto w „wymaganych parametrach granicznych dla analizatora” w punkcie 28 Zamawiający wymagał : „kompatybilne z czytnikiem paski 10-cio parametrowe wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez ingerencji ze strony kwasu askorbinowego, charakteryzujące się czułością dla białka 15 mg/dl i czułością dla glukozy min 16 mg/dl”. Wykonawca w tej pozycji zaoferował „ TAK- kompatybilne z czytnikiem paski 10 lub 11 – parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego, charakteryzujące się wymagana czułością dla białka i glukozy”. Zamawiający wymagał pasków 10- parametrowych, co wyraźnie zaznaczył w formularzu cenowym. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach przesłanych przez Wykonawcę, aparat LabURader Plus 2 jest przystosowany do pracy wyłącznie z paskami 11- parametrowymi LabStrip U11 Plus. Biorąc pod uwagę powyższe, oferta wykonawcy nie spełnia warunków granicznych zawartych w swiz

Podstawa prawna:

Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2  (tekst jednolity: Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759).

Inne

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej  art. 179 do 198  Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759).

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)    z dnia 29 stycznia 2004r. / tekst jednolity: Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759/ zawiadamia  wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy .

P.P.H.U  Bor-Pol Mariusz Borkowski

44-152 Gliwice  ul. Plac Jaśminu 2

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | P.P.H.U Bor-Pol Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice ul. Plac Jaśminu 2 | 100,00 |
| 2 | P.P.H.U MARCO Lidia Zajkowska 11-700 Mrągowo ul. Przemysłowa 8 | 87,61 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść oferty odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów 100 , przy kryterium oceny: Cena brutto oferty – 100%.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana po  dniu  02.10.2011  r.

Zamawiający