# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/38/16					Przeworsk, dnia 21.10.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa systemów do koncentracji PRP

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Badanie stężenia płytek w mikrolitrze PRP będzie trudne do zweryfikowania bez badań laboratoryjnych. 
Z naszego doświadczenia wiemy, że wykonawcy zawyżają stężenie płytek krwi albo określają je w mniejszej objętości PRP. Zazwyczaj Zamawiający bazuje tylko i wyłącznie na oświadczeniu Wykonawcy. W ofercie bierze się pod uwagę łącznie 3 kryteria dlatego zwracamy się z propozycją do Zamawiajacego, aby kryterium stężenia płytek w mikrolitrze preparatu PRP było rozpatrywane „zero-jedynkowo” – przyznając maximum punktów za osiągnięcie miliona płytek w mikrolitrze lub nie przyznając punktów w ogóle w przypadku nie spełnienia żądanej koncentracji (weryfikacja na podstawie katalogów/stron internetowych).

Jeśli jednak Zamawiający będzie chciał utrzymać zapis w niezmienionej formie – zwracamy się z prośbą o wymóg stawienia się w dniu otwarcia ofert z maszyną i próbkowym zestawem w celu przeprowadzenia badań w szpitalnym laboratorium (oznaczenie płytkowości pacjenta i oznaczenie płytkowości koncentratu PRP). W takiej sytuacji Zamawiający musi określić jaką ilość PRP podda badaniu – zgodnie z zapisami SIWZ proponujemy by w pierwszym przypadku były to 3 ml PRP, a w drugim – 5 ml PRP.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Z SIWZ wynika, ze Zamawiający oczekuje 2 rodzajów systemów do przygotowania PRP: produkującego 3 ml PRP oraz 5 ml PRP dlatego zwracamy się z prośbą,  aby Zamawiający określił minimalną ilość krwi  (licząc z cytrynianem) jaka powinna być pobrana do przygotowania preparatu PRP?

Odpowiedź:

Co najmniej 30 ml krwi dla 3 ml PRP

Co najmniej 50 ml krwi dla 5 ml PRP

Pytanie

W związku z koniecznością obecności przedstawiciela firmy podczas każdego zabiegu, czy Zamawiający wymaga, aby była możliwość jednoczesnego wirowania krwi od co najmniej 2 pacjentów – pozwoli to na optymalizację czasu pracy przedstawiciela i personelu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz praktykuje rozwiązanie, że w czasie obecności przedstawiciela Wykonawcy, wykonuje się większą ilość zabiegów (co najmniej dwa).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- pkt. 17 ust. 1 ppkt.2) SIWZ otrzymuje brzmienie:

2)   w kryterium stężenie płytek krwi zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Ilość punktów oferty badanej

x 100 pkt. x waga

ilość punktów oferty najkorzystniejszej

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „stężenie płytek mikrolitrze preparatu PRP”, w sposób następujący:

| Ocena stężenia płytek krwi | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Stężenie płytek w mikrolitrze preparatu PRP (min 1 mln) | TAK / NIE | 20 / 0 |

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie minimalnego: 1 mln. stężenie płytek w mikrolitrze preparatu   PRP

Zamawiający