# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/24/18					     Przeworsk dnia 22.06.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z podziałem na części

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający

Pytanie 1

Część 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w części 27 wyceny elektrod EKG za opakowanie jednostkowe 50 szt. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3

Pakiet nr 21 poz.15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie nr 21 poz. 15, 16

W związku z wymogiem załączenia Oświadczenia producenta defibrylatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defibrylatorach z poz. 15, 16, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający w ww. pozycjach wymaga papierów oryginalnych producenta Physio-Control, ponieważ producent defibrylatorów f-ma Physio-Control, tylko takie papiery dopuszcza do stosowania w defibrylatorach wymienionych w poz. 15 i 16. Czy też Zamawiający dopuści papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych, które są kompatybilne z defibrylatorami wymienionymi w poz. 15, 16, i jednocześnie znacznie tańsze, jednak producent Physio-Control nie wymienia ww. papierów kompatybilnych jako dopuszczonych do stosowania w defibrylatorach z poz. 15 i 16.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu

Pytanie 6

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Jeśli zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Projekt umowy – artykuł 2  pkt.6

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy artykuł 2 pkt 2  Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

CZĘŚĆ Nr 51 – sprzęt do endoskopii

Pozycja 2

Czy ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera  20 sztuk szczypiec, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w dół  do 140 szt. lub w górę  lub 160 szt.?

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, prosimy o podanie dopuszczonej ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści: Jednorazowe gastroskopowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 160cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8; co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści: Jednorazowe kolonoskopowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 240cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8; co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający zgodnie z zasadą konkurencyjności dopuści: Jednorazowe szczoteczki do kanału biopsyjnego, dwustronne; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm; długość szczoteczek 13mm; średnica szczoteczek 5mm; pakowane po 50 szt; z plastikową atraumatyczną kulką na końcach

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 4 zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści: Jednorazowe owalne pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem Short Throw (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiającym i zwiększającym efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 13mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4mm. Pętle również ze wskazaniem do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 5 w celu zachowania zasady konkurencyjności Zamawiający dopuści: Jednorazowe owalne pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem Short Throw (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiającym i zwiększającym efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 27mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4mm. Pętle również ze wskazaniem do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w celu zachowania zasady konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 Jednorazowy ustnik do badań endoskopowych; z dodatkową osłoną na zęby/dziąsła; z wygodną dla pacjenta, regulowaną gumką; dostępny w rozmiarach 54 i 60Fr, pakowany po 100szt.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy w pozycji nr 7 w celu zachowania konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści: Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę  w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 lub 240 cm

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 51:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 51 pozycji 1 i 2 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Dot. Artykuł 2 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pkt. nr 2 z projektu umowy ¬"dopuszcza się składanie zamówień przez telefon". W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

Odpowiedź

Zamawiający telefonicznie zamawia tylko w przypadkach nagłych, co zdarza się sporadycznie

Pytanie 21

Dot. Artykuł 6 pkt 3

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1  w przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Część nr 29:

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Część nr 56

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na panel do owijania lampy do fototerapii o długości 46cm zakończony dwoma cienkimi rzepami o długości 12cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Dotyczy pakiet 43 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu wykonanego  z trwałych, elastycznych materiału mogącego wytrzymać długotrwałe stosowanie oraz wielokrotna dezynfekcję i czyszczenie, materiału nie zawierających  polichlorku winylu ani lateksu kauczukowego, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i bezpieczniejszymi dla pacjentów, z dużym, widocznym nadrukiem umożliwiającym szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta w rozmiarze 23-33 cm - długi

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dotyczy pakiet 43 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu na udo wykonanego  z trwałego, elastycznego materiału mogącego wytrzymać długotrwałe stosowanie oraz wielokrotna dezynfekcję i czyszczenie, materiału nie zawierających  polichlorku winylu ani lateksu kauczukowego, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i bezpieczniejszymi dla pacjentów, z dużym, widocznym nadrukiem umożliwiającym szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta w rozmiarze 38-50 cm – duży

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dotyczy pakiet 43 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu wykonanego  z trwałych, elastycznych materiału mogącego wytrzymać długotrwałe stosowanie oraz wielokrotna dezynfekcję i czyszczenie, materiału nie zawierających  polichlorku winylu ani lateksu kauczukowego, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i bezpieczniejszymi dla pacjentów, z dużym, widocznym nadrukiem umożliwiającym szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta w rozmiarze 23-33 cm – długi

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy pakiet 43 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu wykonanego  z trwałych, elastycznych materiału mogącego wytrzymać długotrwałe stosowanie oraz wielokrotna dezynfekcję i czyszczenie, materiału nie zawierających  polichlorku winylu ani lateksu kauczukowego, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i bezpieczniejszymi dla pacjentów, z dużym, widocznym nadrukiem umożliwiającym szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta w rozmiarze 31-40 cm – duży

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Pakiet 15

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji nr 7?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 29

Pakiet 15

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniule w rozmiarze 20G o przepływie 59ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Pakiet 15

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści: koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka co umożliwia szybkie naprowadzenie w światło kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Pakiet 15

Czy Zamawiający w poz. 1-3 i 5-6 wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 32

Część nr 1, poz. 1-8: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 33

Część nr 9, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. wykonane z elastycznego PCV długość 400mm otwory: jeden centralny i dwa boczne naprzeciwległe, konektor zakończony schodkowo z otworem po środku posiadającym zatyczkę, który umożliwia regulację siły ssania po podłączeniu do ssaka (zamknięcie całkowite zatyczki zamienia cewnik do kontrolowanego odsysania w zwykły cewnik do odsysania), co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 34

Część nr 9, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. wykonane z elastycznego PCV długość 400mm otwory: jeden centralny i dwa boczne naprzemianległe, konektor zakończony schodkowo z otworem po środku posiadającym zatyczkę, który umożliwia regulację siły ssania po podłączeniu do ssaka (zamknięcie całkowite zatyczki zamienia cewnik do kontrolowanego odsysania w zwykły cewnik do odsysania), co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 35

Dotyczy zadania 30 pozycja 1:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni  107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i   bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36

Część nr 51

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Części 51 wymaga zaoferowania dwóch typów szczypiec: o gładkich krawędziach i krawędziach ząbkowanych (szczęki aligatora).

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Część nr 51

Czy Zamawiający w pozycji 3 Części 51 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Część nr 51

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 Części 51 dopuści zaoferowanie pętli o grubości drutu 0,33 mm, długość 2400 mm.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 39

Część nr 51

Czy Zamawiający w pozycji 6 Części 51 dopuści zaoferowanie ustników z gumka tekstylną.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40

Część nr 1, pozycja 9-12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1xuż luer o następujących rozszerzeniach:

2 ml do 2,5 ml;

5 ml do 5,5 ml;

10 ml do 11 ml;

20 ml do 22 ml

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 41

Część nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu a’70 sztuk z przeliczeniem do 1143 pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

Część nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 43

Część nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 000 sterylna dł. 40 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

Część nr 3, pozycja 11-27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utrzymania anatomicznego kształtu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 45

Część nr 3, pozycja 31-33

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 46

Część nr 3, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej o średnicy 2,0 mm i długości 310 mm (±10), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 47

Część nr 3, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej o średnicy 3,3 mm i długości 390 mm (±10), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 48

Część nr 3, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej o średnicy 4,7 mm i długości 390 mm (±10), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 49

Część nr 6, pozycja 1-17, 24-36

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 50

Część nr 8, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 51

Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania CH 10, 600 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 52

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu harmonijki?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 53

Część nr 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny o długości ok 52 mm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 54

Część nr 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści woreczki strunowe 230mmx320mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Część nr 12, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści produkt na 23% stawce VAT?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 56

Część nr 12, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 8 pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do 8 pełnych opakowań

Pytanie 57

Część nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Kher’a wykonane z 100% silikonu o długości ramion 450 x 180 z z nitką kontrastującą w RTG na całej długości drenu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 58

Część nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 59

Część nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worki na żółć z jednym odprowadzeniem ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 60

Część nr 20, pozycja 24-27

Czy Zamawiający dopuści w miejsce sond do karmienia z zatyczką zgłębniki żołądkowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 61

Część nr 20, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści sondy wykonane z silikonu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62

Część nr 21, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier KTG o wymiarze 152x90x150 z przeliczeniem do 54 bloczków?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 63

Część nr 21, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 108x23?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 64

Część nr 31, pozycja 5

Czy Zamawiający w miejsce drenu prostego z czystego silikonu 28F dług. 50 cm dopuści dren 27F, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65

Część nr 31, pozycja 6

Czy Zamawiający w miejsce drenu prostego z czystego silikonu 30F dług. 80 cm dopuści dren 30F, długość 50 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 66

Część nr 31, pozycja 7

Czy Zamawiający w miejsce drenu prostego z czystego silikonu 32F dług. 50 cm dopuści dren 33F, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 67

Część nr 31, pozycja 1-9

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 68

Część nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o długości ok 2,4 cm, o przepływie 350 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 69

Część nr 44, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści transparentny port bezigłowy o czasie użytkowania 7 dni lub 100 aktywacji, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI), przepływ 350 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 70

Część nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o szerokości 14cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 71

Część nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o szerokości 16cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 72

Część nr 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG 3 częściowy:

- górna osłona w rozmiarze 100 x 160cm,

- dolna osłona w rozmiarze 80 x 150cm,

- 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 3cm x 100cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 73

Część nr 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową w rozmiarze 116cm x 76cm, posiadającą antypoślizgową powierzchnię chłonną zamiast przytwierdzenia do podłogi?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 74

Część nr 57, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę Standard 27G/90 mm z prowadnicą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Część nr 12, pozycja 32

Prosimy o doprecyzowanie o jakie łączniki do ustników chodzi Zamawiającemu? Ustniki do spirometru zakładane są bezpośrednio na głowicę.

Odpowiedź

Tak - zakładane bezpośrednio na głowicę

Pytanie 76

Pakiet nr 1, poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie 77

Pakiet nr 1, poz. 13-14

Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający oraz jakie strzykawki są rozpoznane w menu pompy i wpisane w instrukcje (mimo że pompa może być ta sama, to model wyprodukowany później, może mieć inne strzykawki wpisane w swoje menu, lista strzykawek może się poszerzyć).

Odpowiedź

Zamawiający posiada pompy firm: Medima, Kwapisz, Ascor, Fresenius,

Pytanie 78

Pakiet nr 1, poz.13-14

Zwracam się z prośba do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby strzykawki w ww. pozycjach były wpisane przez producenta w instrukcję obsługi pomp, a tym samym prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml w kolorze bursztynowym oraz transparentnym będących odpowiednikami strzykawek znajdujących się  w wykazie załączonym do instrukcji obsługi pompy. Producent gwarantuje pełną kompatybilność ww. strzykawek z wymaganymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi. Wnioskujemy również o dopuszczenie dołączenia do oferty  oświadczenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 79

Pakiet nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1 ml do tuberkuliny z dołączoną igłą w rozmiarze: 0,45 x 13mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 80

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 81

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 82

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Zwracam się  z prośbą o dopuszczenie kaniul pakowanych w opakowanie wykonane z papieru klasy medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 83

Pakiet nr 44, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaworu z przepływem 312ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 84

Pakiet nr 44, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 85

Część nr 12, pozycja 32

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 86

Zadanie 11 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy o lepszych parametrach, tj. przestrzeni martwej 35 ml i objętości oddechowej 150 – 1000ml, niższej wadze 31 gram, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 87

Zadanie 11 pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy o lepszych parametrach, tj. przestrzeni martwej 38 ml i objętości oddechowej 150 – 1000ml, niższej wadze 32 gram, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 88

Zadanie 11 pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci o lepszych parametrach, tj.:  budowie dwumembranowej (z celulozy), skuteczności nawilżania 32,4 mg H2O przy Vt 500ml, mniejszej utracie wilgotności 11,5 mg H2O przy Vt 500 ml, i  przestrzeni martwej 10 ml, o mniejszym oporze przepływu - 0,25 cm H20 przy przepływie 30 l/min, o wadze 6,3 g, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 89

Zadanie 11 pozycja 17:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nebulizator o pojemności 6 ml, o lepszych parametrach, tj. wielkości nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 90

Zadanie 11 pozycja 21:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układ oddechowy o lepszej wydajności ogrzania powietrza wdychanego, czyli 4 0C przy przepływie 10 l/min., opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu poniżej 250 g; rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 91

Zadanie 11 pozycja 26:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układ oddechowy z rury gładkiej 150 cm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 92

Zadanie 11 pozycja 27 i 28:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych dwóch pozycji z zadania 11 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie 93

art. 2 ust. 3 umowy

Czy Zamawiający ma na myśli dni robocze, czy kalendarzowe?

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie 94

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 32 poz. 2 igły do pobierania szpiku kostnego 16G o długości 50 lub 70 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 95

Dotyczy zadania nr  3 w poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rurkę ustno gardłową 000 dł. 4 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 96

Dotyczy zadania nr  3 w poz. 31 .

Czy Zamawiający  dopuści w  poz. 31 rurkę tracheotomijną z  PCV silikonową   , wyposażony w   balonik kontrolny  tylko rozmiar rurki . W zestawie  wyposażony  z  dwoma  tasiemkami    ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 97

Dotyczy zadania nr  36 w poz. 1

Czy Zamawiający w  poz. 1  ma  na  myśli szczoteczkę wykonaną z polietylenu ?

Odpowiedź

Tak z polietylenu

Pytanie 98

Dotyczy zadania nr  43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1   komplet mankietów dziecięcych -3 sztuki i plus mankiet np. standard dla obwodu 22-32cm .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 99

Dotyczy zadania nr  43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 mankiet dla dorosłych  w rozm. dla obw. 54-78cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 100

Część 1, poz. 13,14,15

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  13,14,15 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży mniejsza liczba firm, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 101

Część 1, poz. 13,14,15

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 102

Część 1, poz. 13,14

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki przystosowane do pracy z pompami ASCOR?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 103

Część 2, poz. 1,2

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 104

Część 2, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 105

Część 2, poz.5

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 106

Część 2, poz.5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 107

Część 2, poz.5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 108

Część 2, poz.1,2,5

Prosimy o wydzielenie poz.1,2,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 109

Część nr 5, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.+

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 110

Część nr 5, poz. 1-3

Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 111

Część nr 5, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 112

Część nr 5, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga jednorazowy wziernik ginekologiczny typu Cusco regulowany śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb, wziernik posiada precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki, zastosowany materiał pozwala na odpowiednie ustawienie wziernika bez obawy przed pęknięciem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 113

Część 5, poz.4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 114

Część 5, poz.4

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co  zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie,  sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań.   Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 115

Część 5, poz. 5

Czy zamawiający dopuści cytofix do utrwalenia wymazów o pojemności 150 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 116

Część nr 6, poz. 58,59,62,63

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 58,59,62,63 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 117

Część 6, poz.58

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 118

Część 6, poz. 59

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 119

Część 6, poz. 62

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 120

Część12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 121

Część12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kieliszki ze skalą do 30 ml, mała skalą co 1 ml, duża skala co 5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 122

Część  12, poz.9,16,

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 123

Część  12, poz.10

Czy zamawiający dopuści zaciskacz sterylny w dwóch kolorach niebieskim i białym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 124

Część  12, poz.31

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 125

Część  12, poz.31

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane o średnicy ok. 34 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 126

Część 15, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 127

Część 15, poz. 4

Prosimy o wydzielenie poz.4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 128

Dot. pakietu nr 51, poz. 1:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastroskopowych jednorazowego użytku z niebieską teflonowa osłonka ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 129

Dot. pakietu nr 51, poz. 3:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych szczotek dwustronnych do czyszczenia kanałów roboczych o średnicy włosia 5 lub 6,6 mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości włosia 20 mm ? Szczotki pasują do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 4,2 mm i są powszechnie stosowane.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 130

Dot. pakietu nr 51, poz. 6:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych ustników (wstępnie złożonych – założona gumka z 1 strony), pakowanych oddzielnie w zbiorcze opakowanie (100 szt.). Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 131

Dot. pakietu nr 51, poz. 7:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie igieł iniekcyjnych o długości roboczej 1600 mm zamiast 1650 mm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 132

Dotyczy umowy, artykuł 5, ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w terminie 7 dni roboczych dostarczyć Zmawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 133

Dotyczy umowy, artykuł 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie ka umownych odpowiednio z 0,5% na 0,2% oraz  z 10% na 5%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 134

Dotyczy warunków umowy, artykuł 8, ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu oraz wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 135

Zadanie 24:

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr. 3,7,12,13 w pakiecie nr 24, ze względu na brak kompatybilności z pozostałymi pozycjami zamieszczonymi pakiecie 24,

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 136

Zadanie 24 Pozycja 1 i 2

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, zaleca się  stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r,)

Czy Zamawiający dopuści  system do odsysania o właściwościach antybakteryjnych , charakteryzujący się następującymi cechami użytkowymi:

- pojemnik wielorazowy (o właściwościach antybakteryjnych) wyposażony tylko w uchwyt do mocowania, bez dodatkowych króćców przyłączeniowych (wszystkie w pokrywie wkładu) o pojemności 1000ml i

2000ml;

- wkłady  jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym wypływowi wydzieliny do źródła  ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce pacjenta i próżni, współpraca z dowolnym źródłem ssania; wkłady  wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, przy wymianie wkładu odłączamy dreny jedynie z pokrywy kanistra, bez odłączania źródła ssania; pojemność 1litr lub 2litry

- pojemniki i wkłady wykonane z polietylenu

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki(o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 137

Zadanie 24 Pozycja 5, 8, 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania dren do odsysania CH24, dł. 210mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 138

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 139

Zadanie nr 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ½"  1,20 x 40 mm  lub 1,20 x 25 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym  defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 140

Zadanie nr 1, poz. 9-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z skalę oryginalnie nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 141

Zadanie nr 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 142

Zadanie nr 1, poz. 13 i 14

Prosimy o informacje jakich producentów i jakie typy pomp strzykawkowych są na wyposażeniu Zamawiajacego, w celu zachowania kompatybilności.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedziami

Pytanie 143

Zadanie nr 1, poz. 13 i 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedziami

Pytanie 144

Zadanie nr 1, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez logo producenta na strzykawce, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 145

Zadania nr 6, poz. 34-36

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewniki foley’a 100% silikon mają mieć możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta?

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie 146

Zadania nr 6, poz. 37-40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour 3-drożnych wykonanych z półtwardego lateksu z balonem 50ml i 80 ml zapewniające dostosowanie rozmiaru cewnika i balonu do warunków anatomicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 147

Zadania nr 6, poz. 41-43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6Fr/28 i 7Fr/28, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 148

Zadania nr 6, poz. 41-43

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z silikonu - materiału najbardziej odpornego na załamania i najbardziej bio-kompatybilnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 149

Zadania nr 6, poz. 44-46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych pojedyńczo zagiętych wykonany z Vorteku, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej, oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skalowany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, zatyczka i łącznik do worka moczowego  F 6, 7, 8 – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 150

Zadanie nr 6, poz. 60

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli zestaw do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym komorą pomiarową 500ml (podziałka co 1 ml (1-40ml) i co 5ml (40-90ml) i co 10ml (90-500ml) z drenem przepływowym z zaworem antyrefleksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefleksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml z półprzezroczystym drenem o dł. 150cm, sterylny, tak jak dotychczas stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie 151

Zadanie nr 6, poz. 66-69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6,7,8Fr, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 152

Zadanie nr 6, poz. 66-69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail Ch 6,do cystoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 100, popychacz długości około 43 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 153

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników  do kontrolowanego odsysania o długości 35cm, reszta zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 154

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie, czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 155

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 156

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 157

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 158

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewniku mają być naprzeciwległe?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 159

Zadania nr 9, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 160

Zadania nr 9, poz. 11

Czy  umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia opis „barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na cewniku na opakowaniu” nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i został błędnie umieszczony w tejże pozycji? Według posiadanej przez nas wiedzy nie istnieją na rynku wyrobów medycznych cewniki do podawania tlenu przez nos pakowane w cytowany powyżej opis.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 161

Zadania nr 9, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos dla dzieci mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 162

Zadanie nr 11, poz. 1,2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dorosłych wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym, dł. drenu 210 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 163

Zadanie nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o skuteczności o skuteczności anty bakteryjnej 99,9999%,  p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa VT od 300-1000 ml, waga 24 g.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 164

Zadanie nr 11 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączem kolankowym o skuteczności o skuteczności anty bakteryjnej 99,9999%,  p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa VT od 300-1000 ml, waga 24 g.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165

Zadanie nr 11, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu maski, drenu i  nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166

Zadanie nr 11, poz. 9

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia opublikowanego w raporcie z 2011 r dot. wyrobów medycznych wykonanych z PCV zawierających DEHP mających negatywny wpływ na pacjentów, które  obejmowały wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią oraz wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej), Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie maski tlenowej z miękkiego, medycznego winylu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 167

Zadanie nr 11, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego z kolankiem obrotowym z podwójnym otworem bocznym ( 4 mm oraz 9,5 mm w jednym )- pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 168

Zadanie nr 11, poz. 12-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki laryngoskopowej jednorazowej światłowodowej mikrobiologicznie czyste, opakowanie folia-folia, nie wymagające dodatkowych osłonek.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 169

Zadanie nr 11, poz. 12-16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga  łyżek w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów (DEHP), z oznaczeniem CE, symbolu „jednorazowego użycia” oznaczeniem typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie foliowe?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 170

Zadanie nr 11, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z ustnikiem i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 171

Zadanie nr 11, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta:  przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 172

Zadanie nr 11, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z maską i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 173

Zadanie nr 11, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta:  przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 174

Zadanie nr 11, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z maską i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie, martwa przestrzeń 15 cm, w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 175

Zadanie nr 11, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta:  przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 176

Zadanie nr 11, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czas użycia obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 177

Zadanie nr 11, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem o przekroju gwiazdkowym, wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 178

Zadanie nr 11, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli dren tlenowy o dł. 210cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 179

Zadanie nr 11, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 180

Zadanie nr 11, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik by być pozbawiony lateksu, DEHP orab BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 181

Zadanie nr 11, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska anestetyczna jednorazowego użytku ma posiadać silikonowy zawór skierowany pionowo, być kompatybilna ze środowiskiem MRI oraz wolna od DEHP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 182

Zadanie nr 11, poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pediatrycznego układu oddechowego, dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 183

Zadanie nr 14, poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 4 Zamawiający oczekuje podwójnego przedłużacza o średni. makro, długości 15cm z 2 zaciskami i objętością 1,6 ml, dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką LUER i LUER-lock z jednolitą materiałową, łatwą do dezynfekcji silikonową przezierną podzielną membraną Split?

Odpowiedź

Tak oczekuje

Pytanie 184

Zadanie nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby trzpień koreczka był poniżej krawędzi korka i dopuszczenie korka, którego konstrukcja oraz opakowanie zapewniają intuicyjną aplikację.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 185

Zadanie nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie koreczków, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, co umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 186

Zadanie nr 15, poz. 1-3 i 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)z dodatkowym portem do wstrzyknięć, widocznych w aparacie usg (bez pasków rtg), bez lateksu i PCV z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 187

Zadanie nr 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G 1,2x45mm o przepływie 80ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 188

Zadanie nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G 1,0x32mm o przepływie 54ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 189

Zadanie nr 15, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G 1,2x32mm o przepływie 80ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 190

Zadanie nr 15, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 22G 0,8x25mm o przepływie 31ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 191

Zadanie nr 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających  transparentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z miękkim balonem z krótkim atraumatycznym, z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG  na całej długości cewnika oraz na końcówce dł. cewnika 42 cm. Rozrywana kaniula o długości 12 cm, ze specjalnym szlifem zatyczka schodkowa Cewnik 10 CH (balon 5 ml) kaniula 13 CH posiadający worek o poj. 2 litrów takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 192

Zadanie nr 22, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających  transparentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z miękkim balonem z krótkim atraumatycznym, z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG  na całej długości cewnika oraz na końcówce dł. cewnika 42 cm. Rozrywana kaniula o długości 12 cm, ze specjalnym szlifem zatyczka schodkowa Cewnik 13 CH (balon 5 ml) kaniula 15 CH posiadający worek o poj. 2 litrów takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 193

Zadanie nr 22, poz. 3-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem do wymiany transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z balonem o poj. do 15 ml z krótkim atraumatycznym ,centralnie otwartym zakończeniem cewnika (zaokrąglone krawędzie) z dwoma owalnymi oczkami, linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce. Dł. cewnika 40 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 194

Zadanie nr 22, poz. 3-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley wykonanego z silikonu, z balonem 10 ml i pakowaną łącznie strzykawką  z 10% roztworem gliceryna zapewniającym utrzymanie cewnika do 90 dni, dł. 41 cm rozmiary CH12-22

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 195

Zadanie nr 22, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły punkcyjnej jednorazowa, 2 elementowa, średnica kaniuli  18G i długości igły  20cm. Dla prowadników max do średnicy  0,038’’/0,97mm.Igła z skośnym, osiowym ścięciem ułatwiającym punkcję .Końcówka kaniuli z specjalnym szlifem widocznym w RTG.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 196

Zadanie nr 22, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły punkcyjnej jednorazowa, 2 elementowa, średnica kaniuli  18G i długości igły  20cm. Dla prowadników max do średnicy  0,038’’/0,97mm.Igła z skośnym, osiowym ścięciem ułatwiającym punkcję .Końcówka kaniuli z specjalnym szlifem widocznym w RTG.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 197

Zadanie nr 22, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomijnych rozszerzadeł jednorazowych do wytwarzania przetoki przezskórnej, widoczne w promieniach RTG , do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) Rozm.8 CH

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 198

Zadanie nr 22, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomijnych rozszerzadeł jednorazowych do wytwarzania przetoki przezskórnej, widoczne w promieniach RTG , do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) Rozm.10CH

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 199

Zadanie nr 22, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomijnych rozszerzadeł jednorazowych do wytwarzania przetoki przezskórnej, widoczne w promieniach RTG , do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) Rozm12 CH

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 200

Zadanie nr 22, poz. 15-19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomijnych rozszerzadeł jednorazowych do wytwarzania przetoki przezskórnej, widoczne w promieniach RTG , do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) w zestawie 3 rozszerzadła  Rozm.6/8/10 CH

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 201

Zadanie nr 22, poz. 20-21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomijnych rozszerzadeł jednorazowych do wytwarzania przetoki przezskórnej, widoczne w promieniach RTG , do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) w zestawie 5 rozszerzadeł  Rozm.6/8/10/12/14 CH

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 202

Zadanie nr 22, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic stalowy Lunderquist`a zagiętych ze sztywnym rdzeniem oraz elastyczną końcówką  typu J. Średnia 0,035 " długość 85 cm (miękki koniec 4,5cm następnie półsztywny na dł. 5,5cm dalej  sztywny. Prowadnik zapakowany w podajniku ułatwiającym jego aplikację.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 203

Zadanie nr 22, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do Nefrostomii z Pgtailem 8 CH drugie rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Częściowa igła punkcyjna 18G o dł. 20 cm silikonowany prosty adapter między cewnikiem a workiem na mocz cewnik wykonany z Vortek Pigtail 8 CH z otworami w wewnętrznej stronie pętli  wyskalowanym co 1 cm , mięknący w temp. ciała. Cześć nerkow / pętla zwężające się ku końcowi ułatwijące dylatację rozszerzadła: CH 7/2,3 mm oraz  9CH/ 3 mm z roboczą koszulką, prowadnik pokryty teflonem , zagięty średnica  0,038",orągła silikonowa tulejka do umocowania cewnika do skóry , zagięta końcówka do umiejscowienia cewnika takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 204

Zadanie nr 22, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawów do Nefrostomii  z cewnikiem 10 lub 12 CH z balonem oraz ostatnie rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Częściowa igła punkcyjna 18G dł. 20cmcm , silikonowy cewnik CH 12 z zintegrowanym miękkim zintegrowanym balonem 5 ml , centralnie otwartym końcówką 2 oczka  , wyskalowany w cm. widoczny  w RTG dł. 40 cm. Rozszerzadła  w zależności od rozmiaru ostatnie z roboczą rozrywaną koszulką , prowadnik Schullera , zagięty dł. 100 cm z podajnikiem , takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 205

Zadanie nr 22, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawów do Nefrostomii  z cewnikiem 12 lub 14 CH z balonem oraz ostatnie rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Częściowa igła punkcyjna 18G dł. 20cmcm , silikonowy cewnik CH 12 z zintegrowanym miękkim zintegrowanym balonem 5 ml , centralnie otwartym końcówką 2 oczka  , wyskalowany w cm. widoczny  w RTG dł. 40 cm. Rozszerzadła  w zależności od rozmiaru ostatnie z roboczą rozrywaną koszulką , prowadnik Schullera , zagięty dł. 100 cm z podajnikiem , takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 206

Zadanie nr 23, poz. 1

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Seldingera  dł. 150 cm pokryta powłoką PTFE na całej długości z miękkim prostym bezpiecznym końcem do-nerkowym. Rozmiar   0,035˝

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 207

Zadanie nr 23, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby koszulka posiadała również w dystalnej części koszulki a nie mandrynu ring RTG zwiększający widoczność i ułatwiający lokalizację końca koszulki w moczowodzie ?

Odpowiedź

Tak oczekuje

Pytanie 208

Zadanie nr 39, poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie stosowanego zestawu do autotransfuzji składającego się z jednego drenu łączącego o długości minimum 65cm z uniwersalnym zakończeniem Y do drenów Redona CH 08-18; drugi dren łączący o długości minimum 5 cm zakończony łącznikiem służący do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew, mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 200 ml, wytwarzający wstępne podciśnienie 70 mmHg, które przechodzi w grawitacyjne.

Poz. 2 - worka na drenaż przedłużony o pojemności 700 ml z zastawką przeciwzrotną;

Poz. 3 - aparatu do przetoczeń z filtrem kaskadowym gwarantującym płynny przepływ: 175/40/10u;

Poz. 4 - worka na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 175 µ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 209

Zadanie nr 54, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową – trokar 9F, cewnik 8F, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 210

Zadanie nr 54, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową – trokar 12F, cewnik 11F, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 211

Zadanie nr 54, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową – trokar 15F, cewnik 14F, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 212

Zadanie nr 54, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 11 Fr, rozrywalną kaniulą  12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 213

Zadanie nr 54, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 14Fr, rozrywalną kaniulą  12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 214

Zadanie nr 54, poz. 4-5

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do cystostomii posiadał 2l worek na mocz i silikonowa tulejkę do mocowania worka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 215

– dotyczy zadania nr  2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do szybkiego przetaczania krwi -  komora kroplowa min 90 mm wykonana z medycznej jakości tworzywa PCV bez zawartości ftalanów, dren wolny od ftalanów, pompka z ftalanami, zaciskacz rolkowy,  pakowane w opakowanie foliowo-papierowe typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim, renomowanej polskiej firmy Polfa Lublin, stosowane od wielu lat zarówno w Państwa placówce jak i innych szpitalach na terenie całej Polski.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 216

– dotyczy zadania nr  2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych pakowany w opakowania foliowe. Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 217

– dotyczy zadania nr  2 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów bursztynowych do przetaczania płynów/leków światłoczułych z osobno dołączonym, nieprzepuszczającym światła woreczkiem o wymiarach 210mmx300mm  na butelkę, całość zapakowana w opakowanie foliowe.

Przyrząd z komorą  kroplową min 55 mm przezroczystą, wykonaną z elastycznego tworzywa, wolną od PCV , wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nim opisami w języku polskim, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren.

Prosimy jednocześnie o rozdzielenie pozycji nr 6 na dwa wiersze, aby umożliwić oferentom osobno wycenę przyrządu w ilości 5000 szt. i osobno worka na butelkę w ilości 5000 szt.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie 218

– dotyczy zadania nr  3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rurkę ustno-gardłową o długości 4cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 219

– dotyczy zadania nr  5 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowania foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 220

– dotyczy zadania nr  5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do wymazów cytologicznych o pojemności 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 221

– dotyczy zadania nr  9 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do kontrolowanego odsysania jeden otwór centralny, dwa boczne naprzemianległe, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 222

– dotyczy zadania nr  9 poz. 7-8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o dł. min. 50 cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 223

– dotyczy zadania nr  10 poz. 2-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redona  o długości 70 cm z perforacją otworów  na długości min. 10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 224

– dotyczy zadania nr  12 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnej kruszarki do leków.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 225

– dotyczy zadania nr  12 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 226

– dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  18G 1,2x45 mm o przepływie 90 ml/min, przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 227

– dotyczy zadania nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  20G 1,0x32 mm o przepływie 57 ml/min /min, przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 228

– dotyczy zadania nr 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  18G 1,2x38 mm o przepływie 90 ml/min  przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 229

– dotyczy zadania nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  22G 0,8x25 mm o przepływie 33 ml/min  przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 230

– dotyczy zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 15, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 231

– dotyczy zadania nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 15, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 232

– dotyczy zadania nr 20 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 25 CH.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 233

– dotyczy zadania nr 20 poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 35 CH.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 234

– dotyczy zadania nr 20 poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 35 CH.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 235

– dotyczy zadania nr 20 poz. 18-21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sondy do karmienia z zatyczką o długości mi. 800 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 236

– dotyczy zadania nr 57 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej Standard 27G w rozmiarze 0,4 x 90 mm

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 237

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 wysokiej klasy filtra elektrostatycznego o niżej wymienionych parametrach: filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjny i antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %. Waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500ml, nawilżanie przy Vt 1000 ml, min. 32,4 mg/l - pakowany papier-folia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 238

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 5-8 wysokiej klasy masek anestetycznych z mankietem powietrznym, o mniejszych wartościach martwej przestrzeni, aniżeli te, które są  podane w  specyfikacji, kolejno: 18,5 ml (poz 5) ; 29,4 ml (poz 6) ; 72,6 ml (poz 7) ; 95,4 ml (poz 8).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 239

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 wymiennika ciepła i wilgoci, tzw. sztucznego nosa o minimalnie różniących się parametrach niżej wymienionych: Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń     martwa 17 ml, waga max. 5 g, objętość oddechowa 50-1000 ml - pakowany pojedynczo.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 240

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 przedłużacza do obwodów  oddechowych,  tzw. martwej przestrzeni, gładki w środku o długości 15cm  z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 22M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 241

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 12-16 miał na myśli łyżki jednorazowego użytku, metalowe typu MAC - światło LED, mikrobiologicznie czyste typu MacIntosh dla poz 12 w rozmiarze 2, rozmiar 3 (poz.13), 4 (poz.14), 0 oraz typu Miller dla poz.15 w rozmiarze 0 oraz dla poz.16 - rozmiar 1 - pakowane folia-folia, pojedynczo.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 242

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 17 i 19 zestawu do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód     łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 243

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 18 zestawu do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml dla dorosłych, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 244

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 20 obwodu oddechowego dla dorosłych o długości 180 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 245

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 20 dopuści trzecią rurę o długości min. 150 cm i worek poj. 2l?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 246

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 21 układ oddechowego dla dorosłych do              respiratora wpółosiowego, „rura w rurze” InEx z portem CO2, długość całego obwodu oddechowego min. 200 cm, średnica 22mm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do min. 50 cm z pamięcią kształtu, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo - opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 247

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 22 maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym, drenem o długości 210 cm - wszystkie elementy w jednym opakowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 248

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 23 łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym, tzw. „martwa przestrzeń” gładka wewnątrz o długości min. 20 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 249

Dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 26 układu oddechowego dla dzieci o długości rur od 50 do 150 cm, z pamięcią kształtu, z workiem oddechowym o poj. 1l i dodatkową trzecią rurą (długość 120 cm), łącznik Y, port CO2 - mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 250

Dotyczy pakietu 11

15. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 25 miał na myśli nebulizator, ustnik i przewód tlenowy pisząc „…rozpylacz z ustnikiem…” - cały zestaw kompatybilny z inhalatorem        System 22 lub Porta-ned.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 251

CZĘŚĆ NR. 57 poz.1-5 igła do nakłuć lędźwiowych

Czy Zamawiający wymaga Igły do nakłuć lędźwiowych STANDARD  z krystalicznym  zmieniającym barwę pryzmatem: co pozwala na szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo—rdzeniowego. Pryzmat początkowo ma srebrny kolor po czym – pryzmat staje się przezroczysty, gdy płyn mózgowo-rdzeniowy dostanie się do uchwytu. Igła posiada ergonomiczny uchwyt co zwiększa kontrolę nad igłą, jest czytelniejsza odpowiedź ze strony tkanek przez które przechodzi igła i wygodniej trzyma się igłę: dla

Poz.1 20 G  0,9 x 88 mm

Poz.2 18 G 1,30 X 88 mm

Poz.3 22 G  0,7 x 88 mm, igła punkcyjna Standard

Poz.4 22 G 0,7 X 40 mm, igła punkcyjna Standard

Poz.5 27 G 0,7 X 88 mm, igła punkcyjna Standard.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 252

CZĘŚĆ NR. 57 poz.6 igła do nakłuć lędźwiowych

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 57 poz.6 igła do nakłuć mostka 16 G x 60 mm i utworzy pakiet 57A, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 253

Dotyczy części 11

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 3 filtra oddechowego elektrostatycznego, antybakteryjnego i antywirusowego, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %, waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml,          objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500ml, nawilżanie przy Vt 1000 ml, min. 32,4 mg/l - pakowany papier-folia.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 254

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 5-8 wysokiej klasy masek anestetycznych z mankietem powietrznym, o mniejszych wartościach martwej przestrzeni, aniżeli te, które są        opisane w specyfikacji, kolejno: ok. 19 ml (poz 5) ; ok. 30 ml (poz 6) ; ok. 73 ml (poz 7) ; ok. 96 ml (poz 8).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 255

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 wymiennika ciepła i wilgoci, tzw. sztucznego nosa do tracheostomii o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:

Wymiennik ciepła i wilgoci z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania ok. 12,5 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa poniżej 20 ml, waga 5 g, objętość oddechowa 50-1000 ml - pakowany pojedynczo.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 256

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 13 martwej przestrzeni, gładkiej w środku o długości 15cm  z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 22M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 257

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 12-16 miał na myśli i wymaga łyżek jednorazowego użytku, metalowych - światło LED, mikrobiologicznie czyste typu MacIntosh dla poz 12 -14 w rozmiarze 2, 3, 4 oraz Miller dla poz 15-16 w rozmiarze 0,1 - pakowane folia-folia, pojedynczo.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  lecz nie wymaga

Pytanie 258

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 17 i 19 zestawu do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 259

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 18 zestawu do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml dla dorosłych, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 260

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 20 obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia, z możliwością użycia przez min. 7 dni, o niżej wymienionych parametrach:

Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, długość od 50 do 180 cm z pamięcią kształtu, port kapno, odłączalny łącznik Y, worek oddechowy o pojemności min. 2l, trzecia rura min. 150 cm, pakowany folia-folia, pojedynczo, biologicznie czysty bez ftalanów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 261

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 21 obwodu oddechowego rura w rurze, o podanych parametrach poniżej:

Układ oddechowego dla dorosłych do respiratora, wpółosiowy, „rura w rurze” z portem CO2,         długość całego obwodu oddechowego min. 200 cm, średnica 22mm, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do ok 50 cm z pamięcią kształtu, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 262

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 22 maski tlenowej z drenem o długości min. 210 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 263

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 26 układu oddechowego dla dzieci o długości rur od 50 do 150 cm, z pamięcią kształtu, z workiem oddechowym o poj. 1l i dodatkową trzecią rurą (długość 120 cm), łącznik Y, port CO2 - mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 264

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 27-28 alternatywnego rozwiązania w postaci zamkniętego systemu do odsysania, bez możliwości rozłączenia, które może być  potencjalnym wzrostem wystąpienia zakażeń. Poniżej parametry na alternatywne rozwiązanie:

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość min. 54 cm oraz rurki                       tracheostomijnej CH14/16, długość min. 34 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm,            zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części      łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób      zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca     przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu.         System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  - Modyfikacja SIWZ: część  nr 62

Pytanie 265

Dotyczy części 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycjach 27-28 wymaga by system zamknięty do odsysania był sterylny, nierozłączalny. Pragniemy zauważyć, że tego typu produkt ogranicza wystąpienie potencjalnych zakażeń do maksymalnego minimum.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  - Modyfikacja SIWZ: część  nr 62

Pytanie 266

Dotyczy części 11

Czy Zamawiający w pozycji 28 dopuści niesterylny adapter, mogący być potencjalnym źródłem wystąpienia zakażeń.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  - Modyfikacja SIWZ: część  nr 62

Pytanie 267

Pakiet nr 51 Poz. 3

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów, długość włosia 20mm, średnica włosia 5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 268

Pakiet nr 51 Poz. 5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne, o średnicy pętli 24mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 269

Pakiet nr 51 Poz. 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Jednorazowy ustnik z gumką wymiary otworu głównego 21mmx26mm, wykonany z polipropylenu, 100 szt. w op., każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawiera latexu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 270

Pakiet nr 51 Poz. 7

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Jednorazowa igła iniekcyjna pakowana po 10szt.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 271

Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek o świeżym zapachu do toalety pacjenta, o naturalnym PH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 33cm x 23cm, w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością m.in. Bis-PEG/PPG-20 dimethicone, dehydracetic acid, disodium EDTA, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu pomagającym otrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 60 sekund przy mocy 800W, 8 myjek w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 272

Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek o świeżym zapachu do toalety pacjenta, o naturalnym PH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20cm x 20cm, w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością m.in. Provitaminy B5, aloesu, dimetikonu, Vitaminy E, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu pomagającym otrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W, 12 myjek w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 273

Zadanie 50, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie nie wymagający spłukiwania rozwór z zawartością wody, Witaminy E, Provitaminy B5, aloesu, dimetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej,bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 274

Zadanie 50, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego zestawu do toalety jamy ustnej z płynem do płukania jamy ustnej z zawartości 0,10% chlorheksydyny w miejsce nadtlenku wodoru spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 275

Zadanie 50, pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Opisany produkt posiada w swojej ofercie tylko i wyłącznie jedna firma, tj. firma Skamex co uniemożliwia innym Wykonawcom złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 276

Pytanie do pakietu 29-okulary ochronne do fototerapii;

Czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii o niżej podanych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 277

Czy w części 40 w p. 4. Zamawiający dopuści pincetę bipolarną , zakrzywioną "1" dł .19 cm zamiast pincety bipolarnej , zakrzywionej "1" dł .19,5 cm? Różnica w długości pincety 0,5 cm w najmniejszym stopniu nie wpływa na jej właściwości użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 278

Czy w części 40 w p. 10 Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową , prostą 2,4 x 12 mm dł. 12 cm zamiast elektrody szpatułkowej, prostej 2,3 x 12 mm dł. 12 cm?

Różnica 0,1 mm w grubości elektrody  jest zupełnie niezauważalna a nawet trudna do zmierzenia w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 279

Czy Zamawiający miał na myśli w Części nr 5 poz. 4 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie 280

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5 poz. 5 Cytofix o pojemności 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 281

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 36 szczotki do chirurgicznego mycia rąk pakowane w opakowaniu zbiorczym 25szt, będące zarazem podajnikiem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 282

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 46 rurkę z oznaczeniem na baloniku kontrolnym modelu i rozmiaru rurki bez informacji o średnicy mankietu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 283

dotyczy:  Części nr 52, poz 4.

Czy zamawiający wymaga strzykawki jednorazowego użytku przeznaczonej do żywienia enteralnego, oznaczonej zgodnie z międzynarodowym standardem ISO dla systemów połączeń żywienia dojelitowego  Enfit. Kompatybilnej ze  zgłębnikiem gastrostomijnym z pozycji 1 i 2 o pojemności 10 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 284

Zadanie nr 30

Poz nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, dla dorosłych, niekierunkową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierny rozkład prądu, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności i numerem katalogowym, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia kontaktowa 170cm2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

UWAGA

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Artykuł 2 pkt. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (magazyn sprzętu medycznego) w terminie do ….. dnia od chwili złożenia zamówienia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00).  Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za pisemną  zgodą  ZAMAWIAJĄCEGO termin dostawy towarów  może być wydłużony do 7 – dni

- z części nr 11 wydziela się poz. nr 27, 28 i tworzy się część numer 62 która otrzymuje

brzmienie:

Zadanie nr 62 adapter - cewnik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr. katalogowy |
| 1 | uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheostomijną z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez odłączenia od układu oddechowego na odsysanie, ppodanie leku. Rozgałęziony pod kątem 45 stopni ,, podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania cewnika z silikonową bezobsługową, samouszczelniająca się dwudzielną zastawką. | sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | cewnik do odsysania w systemie zamknietym do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm, skalowane co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi. W rozmiarach od 10 do 16, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z pozycji wyżej. | sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT

- część nr 2, poz. 6 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Część nr 2 poz. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr. katalogowy |
| 6 | Przyrząd z komorą kroplową min 55 mm przezroczystą, wykonaną z elastycznego tworzywa, wolną od PCV , wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nim opisami w języku polskim, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. | sztuk | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Nieprzepuszczający światła woreczek o wymiarach 210mmx300mm na butelkę, pakowany w zestaw wraz z przyrządem | sztuk | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT

- część nr 6, poz. 34-36 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Cewnik Foleya CH 16 dwudrożny silikonowy pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia – papier, możliwość utrzymania cewnika do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta

- część nr 6, poz. 60 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Zestaw do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym komorą pomiarową 500ml (podziałka co 1 ml (1-40ml) i co 5ml (40-90ml) i co 10ml (90-500ml) z drenem przepływowym z zaworem antyrefleksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefleksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml z półprzezroczystym drenem o dł. 150cm, sterylny

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający