# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/22/19 Przeworsk dnia: 14.06.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie: Część nr 51, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków typu aligator o dł. 180cm, z szarą osłonką wykonaną z hydrofilnego poliethylenu. Oznakowanie rozmiaru kodowane kolorystycznie na opakowanu jednostkowym. Pakowane w sterylne pakiety po 10szt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 51, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków typu aligator z igłą o dł. 230cm, z szarą osłonką wykonaną z hydrofilnego poliethylenu. Oznakowanie rozmiaru kodowane kolorystycznie na opakowanu jednostkowym. Pakowane w sterylne pakiety po 10szt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 51, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczoteczek o dł. włosia 20mm i śr. włosia 6mm, które zapewniałą dłuższą powierzchnię czyszczącą, pakowane każda indywidualnie oraz zbiorczo po 100szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 51, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli owalnych elektrochirurgicznych o śr. drutu 0,4mm, śr. pętli 15mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 51, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli owalnych elektrochirurgicznych o śr. drutu 0,4mm, śr. pętli 25mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 51, poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych ustników wykonanych z poliethylenu, bez zawartości DEHP i lateksu, opaska mocująca tekstylna, otwór o wymiarach 22 x 25mm. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie zbiorcze 100szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: dotyczy pakietu nr 27:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 równoważnych elektrod do Holtera i badań wysiłkowych z żelem stałym. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie: Pakiet nr 21 poz.11**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny

**Pytanie: Pakiet nr 21 poz.15**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 22 m, gdyż taki jest rozmiar oryginalnego papieru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 21 poz. 15, 16**

W związku z wymogiem załączenia Oświadczenia producenta defibrylatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defibrylatorach z poz. 15, 16, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający w ww. pozycjach wymaga papierów oryginalnych producenta Physio-Control, ponieważ producent defibrylatorów f-ma Physio-Control, tylko takie papiery dopuszcza do stosowania w defibrylatorach wymienionych w poz. 15 i 16. Czy też Zamawiający dopuści papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych, które są kompatybilne z defibrylatorami wymienionymi w poz. 15, 16, i jednocześnie znacznie tańsze, jednak producent Physio-Control nie wymienia ww. papierów kompatybilnych jako dopuszczonych do stosowania w defibrylatorach z poz. 15 i 16.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 27 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wycenę jednego opakowania

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 8 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Dot. Artykuł 2 pkt. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pkt. nr 2 z projektu umowy ¬"dopuszcza się składanie zamówień przez telefon". W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamawia telefonicznie tylko w przypadkach nagłych co zdarza się sporadycznie

**Pytanie: Dot. Artykuł 6 pkt 3**

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie: Załącznik nr.3**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie dotyczy zadania nr 37**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy Medima o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe parametry zestawu pozostają bez zmian. Prośbę swoją motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów Line S .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część nr 33**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Części 33 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część nr 33**

Czy Zamawiający w pozycji 6 Części 33 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część nr 51**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na pozycje 1-7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie Część nr 51**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Części 51 wymaga zaoferowania dwóch typów szczypiec: o gładkich krawędziach i krawędziach ząbkowanych (szczęki aligatora).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie Część nr 51**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Części 51 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część nr 51**

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 Części 51 dopuści zaoferowanie pętli o grubości drutu 0,33 mm, długość 2400 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie Część nr 51**

Czy Zamawiający w pozycji 6 Części 51 dopuści zaoferowanie ustników z gumka tekstylną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 1, w pozycji nr 9, dopuści do zaoferowania igły jałowe do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w jednym rozmiarze 1,2x40mm.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 1, w pozycji nr 14 oraz 15, dopuści do zaoferowania strzykawki do pomp kompatybilne z pompami posiadanymi przez Zamawiającego z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności, produkowane przez firmę „Margomed”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 1, w pozycji nr 20, dopuści do zaoferowania strzykawkę trzyczęściową, bezpieczną skalowaną standardowo co 0,5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części nr 1, pozycji nr 18-21, co pozwoli na przystąpienie większej liczbie wykonawców, kształt pakietu w obecnej formie znacznie ogranicza wykonawców, którzy mogli by przystąpić do postępowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 2, w pozycji nr 6, potwierdza, iż zaoferowany przyrząd bursztynowy z woreczkiem osłonowym w zestawie, powinien być pakowany w jednym sterylnym opakowaniu przez producenta?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 2, w pozycji nr 8, dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem w kształcie tarczy z zakresem przepływu wyskalowanym 0-270ml/h, „Exadrop”, produkowanym przez „BBraun”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 15, w pozycji nr 1, 2, 3, 5, 6, dopuści do zaoferowania kaniule dożylna z portem bocznym zamykanym koreczkiem z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiajace umocowanie wkłucia, wykonana z poliuretanu, posiadająca minimum 4 paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadajaca filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylna. Długość kaniul 18G w dwóch rozmiarach, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. W celu identyfikacji nazwa producenta lub materiału z którego jest zrobiona kaniula umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35-45 ml/min 24G-minimum 22ml/min, produkowane przez „BBraun”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 15, w pozycji nr 1, 2, 3, 5, 6, oczekuje kaniul które posiadają biokompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi lub klinicznymi, potwierdzone odpowiednimi dokumentami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części nr 15, pozycji nr 7, do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Części nr 49, w pozycji nr 1, 2, 3, po przez opis zastawki anty wypływowej ma na myśli wbudowaną zastawkę która zabezpiecza przed wyciekiem krwi przez cały okres użytkowania kaniuli?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, załącznika nr 5 – artykuł 5 pkt. 1 do SIWZ oraz zapisów SIWZ – Rozdział 7 pkt. 7.8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 51 poz. 8 jednorazowy wkład do pompy ssącej, który nie jest wyrobem medycznym ( stawka VAT 23% ) w rozumieniu ustawy „o wyrobach medycznych” z dnia 20 maja 2010 r. i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w załączniku nr 2 pod tabelą cenową, załączniku nr 5 – artykuł 5 pkt. 1 oraz w rozdziale 7 pkt. 7.8 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 2, poz.2**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz.2**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz. 5,6**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz. 5,6**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm bez worka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 2 ,poz. 2,5,6**

Czy zamawiający wydzieli poz.2,5,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 5, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 5, poz.4**

Czy zamawiający dopuści i wymaga szczoteczki sterylne, pakowana indywidualnie, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań i jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 5, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 150 ml z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 8, poz. 1-7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 12, poz. 6,13**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 12, poz. 22**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 12, poz. 28**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 12, poz. 9-11,23-27,29**

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-11,23-27,29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 15, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część 15, poz. 4**

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 15, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część 15, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem ? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki, które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Dot. pakietu nr 51, poz. 1:**

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastroskopowych jednorazowego użytku z niebieską teflonowa osłonka ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Dot. pakietu nr 51, poz. 3:**

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych szczotek dwustronnych do czyszczenia kanałów roboczych o średnicy włosia 5 lub 6,6 mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości włosia 20 mm ? Szczotki pasują do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 4,2 mm i są powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Dot. pakietu nr 51, poz. 6:**

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych ustników (wstępnie złożonych – założona gumka z 1 strony), pakowanych oddzielnie w zbiorcze opakowanie (100 szt.). Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Dot. pakietu nr 51, poz. 7:**

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie igieł iniekcyjnych o długości roboczej 1600 mm zamiast 1650 mm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Dot. pakietu nr 51, poz. 8:**

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie poz. 8 z pakietu 51 i utworzenie z niej pakietu np. 51A, mając na uwadze fakt iż jednorazowy wkład 2,5L z utwardzaczem do pompy ssącej KV5 nie jest narzędziem, a jedynie elementem składowym (eksploatacyjnym) zestawu posiadanego przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie** **Dotyczy warunków umowy, artykuł 5 punkt 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w terminie 7 dni roboczych dostarczyć Zmawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie Dotyczy warunków umowy, artykuł 6 punkt 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,2%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie Dotyczy warunków umowy, artykuł 6 punkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 10% na 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie Dotyczy warunków umowy, artykuł 6 punkt 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić’?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie**

**Dotyczy warunków umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie**

**Dotyczy warunków umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie**

**Pakiet 29 ( okularki do fototerapii)**

Czy Zamawiający wymaga, aby Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane były z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochrona na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewniał dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpieczają przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka, okularki z jednej części materiału z zapięciem na rzep na potylicy, blokujące od 99,4 do 100% światła, potwierdzone badaniami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 43 Pozycja 3 ( mankiety )**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu długiego o długości 23-33 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Pakiet 43 Pozycja 4 ( mankiety)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu ekstra długiego o długości 31-40 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 6, pozycje 1 - 16**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania CH 10 x 600 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu harmonijki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 12, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny o długości ok. 52 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 12, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści woreczki strunowe 230mmx320mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 20, pozycja 24-27**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce sond do karmienia z zatyczką zgłębniki żołądkowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 20, pozycja 22-23**

Czy Zamawiający dopuści silikonowe sondy Sengstakena?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 20, pozycja 24-27**

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia o długości 500mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 21, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG AsCard 1 w rolce o długości 30m z przeliczeniem ilości na 10 rolek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część nr 21, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści papier KTG o wymiarze 152mm x 90mm x 150 kartek z przeliczeniem ilości na 32 bloczki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 21, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 108mm x 23m z przeliczeniem ilości na 109 rolek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 45, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o szerokości 14cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie**

**Część nr 45, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o szerokości 16cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część nr 45, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG 3 częściowy:

- górna osłona w rozmiarze 100 x 160cm,

- dolna osłona w rozmiarze 80 x 150cm,

- 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 3cm x 100cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu nr 59 akcesoria do aparatów marki R.Wolf i K.Storz**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 14 i poz. 15 jednorazowych szczoteczek czyszczących spełniających wymagania Zamawiającego nie będącego wyrobem medycznym? Oferowany wyrób zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) nie spełnia definicji wyrobu medycznego, w związku z czym producent, autoryzowany przedstawiciel ani dystrybutor mają prawny zakaz oświadczania, że jest to wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu nr 59 akcesoria do aparatów marki R.Wolf i K.Storz**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w pakiecie nr 59 do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia? Asortyment w pakiecie 59 to głównie wyroby medyczne wielorazowego użytku, osprzęt na który Zmawiający może w ogóle nie złożyć zamówienia, dlategoteż Wykonawca musi mieć czas na ściągnięcie asortymentu od Producenta z Niemiec.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: pakiet 43 Pozycja 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 1- żyłowy dla dorosłych ekstra długi rozm 14-65 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: pakiet 43 Pozycja 4**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 2- żyłowy dla dorosłych ekstra długi rozm 33-47 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 3:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

- skuteczność filtracji bakteryjnej: >99,9999%

- skuteczność filtracji wirusowej: >99,999%

- poziom nawilżania 38,6 mg H2O przy Vt=500ml

- powierzchnia filtracji 25cm2

- przestrzeń martwa 77ml

- objętość oddechowa Vt 150ml-1500ml

- waga 24g

- z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci

- mikrobiologicznie czysty ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 4:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

- skuteczność filtracji bakteryjnej: >99,9999%

- skuteczność filtracji wirusowej: >99,999%

- poziom nawilżania 38,6 mg H2O przy Vt=500ml

- powierzchnia filtracji 25cm2

- przestrzeń martwa 77ml

- objętość oddechowa Vt 150ml-1500ml

- waga 24g

- z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci

- mikrobiologicznie czysty ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 6:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw: maska wykonana z PCV z nebulizatorem i z drenem o długości 200cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 7:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- skuteczność nawilżania po 1h: 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml, po 24h 28,8ml/l H2O przy Vt=500ml

- opór przepływu: 1,8 cm H2O przy 60l/min

- waga 8,1g

- złącze 15mm

- port do drenu tlenowego

- przestrzeń martwa 15ml

- objętość oddechowa 50-1000ml ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o następujących parametrach:

- gładki wewnętrznie PCV, karbowany na zewnątrz

- łącznik podwójnie obrotowy,

- port do odsysania z PCV elastyczny, port do bronchoskopii

- złącza 22mmF-22mmM/15mmF

- długość 15 cm.

- zalecane stosowanie: do podłączenia rurki dotchawiczej z filtrem oddechowym lub obwodu oddechowego ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 12:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- nebulizator z ustnikiem

- materiał delikatny medyczny PVC

- pojemność nebulizatora 8 ml

- dren tlenowy (gwiazdkowy) 200 cm standardowe złącza ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 12:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- anatomicznie ukształtowana maska

- materiał PVC

- dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami

- taśma mocująca na głowie

- pojemność nebulizatora 8 ml

- dysza Venturiego

- blaszka dopasowująca do nosa ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 14:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- nebulizator z ustnikiem

- materiał delikatny medyczny PVC

- pojemność nebulizatora 8 ml

- dren tlenowy (gwiazdkowy) 200 cm standardowe złącza ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 15:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- rury o zmiennej długości, do 200cm po rozciągnięciu;

- długość ramienia do 150cm

- worek oddechowy 2 litrowy bezlateksowy

- dwa porty w trójniku Y z zatyczkami zamocowanymi na stałe

- łącznik prosty: 22mmM-22mmM

- kolanko z portem LuerLock

- czysty mikrobiologicznie ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 16:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- obwód posiada funkcję wymiennika ciepła

- budowa z dzieloną membraną

- produkowany w pomieszczeniach o klasie czystości 10 000

- długość rury 180cm

- długość ramienia wydechowego 60cm

- wykonany z PE

- łącznik prosty: 22mmM-22mmM

- kolanko z portem LuerLock do kapnografu ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 18:**

Czy Zamawiający dopuści produkt o długości 15cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11 poz 20:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- rury o zmiennej długości, do 180cm po rozciągnięciu;

- długość ramienia do 150cm

- worek oddechowy 1 litrowy bezlateksowy

- dwa porty w trójniku Y z zatyczkami zamocowanymi na stałe

- łącznik prosty: 22mm, 15mm

- kolanko z portem LuerLock

- czysty mikrobiologicznie ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 11:**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje : 9, 10, 11, 21?

Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert na w/w pozycje większej liczbie wykonawców a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Dotyczy pakietu 28:**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

Wapno sodowane z indykatorem do stosowania w aparatach do znieczuleń w celu pochłaniania dwutlenku węgla, pylenie maksymalnie 0,5%, granulki 0,425mm, twardość 95 %, wilgotność 12-19 %

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Dot. Pakietu nr 30, poz. 1**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotancjalnym dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm - pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20x22?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w składzie dimetikon w zamian za simetikon?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „ z dodatkową warstwą termoizolacyjną” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W, 12 myjek w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „opakowanie z mini- karta obserwacji zmian skórnych” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**pakiet 50 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w składzie dimetikon w zamian za simetikon?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Pakiet 50 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowaej do 20 sekund przy mocy 700 W,?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**pakiet 50 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 120 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**pakiet 50 poz. 4,5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4,5 i utworzy z niej odrębne zadanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**pakiet 50 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z włókniny ( 50 % wiskoza i 50% poliestrowe włókna) , gładka struktura?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**pakiet 29**

Czy Zamawiający dopuści okulary z opaską na potylicę. Dwuczęściowe okularki : 1 część zakładana na oczy noworodka, 2 część zakładana na potylicę. Obie części mocowane za pomocą rzepów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 5, poz. 4** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych pakowany w opakowania foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rurkę ustno-gardłową o długości 4cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 5 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowania foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do wymazów cytologicznych o pojemności 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 1-3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do kontrolowanego odsysania jeden otwór centralny, dwa boczne naprzemianległe, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 7-8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o dł. min. 50 cm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 10 poz. 2-5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redona o długości 70 cm z perforacją otworów na długości min. 10 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 18 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr’a w rozmiarze CH 15, spełniający pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 18 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr’a w rozmiarze CH 15, spełniający pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 18 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu pakowane w opakowanie foliowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 20 poz. 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 25 CH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 20 poz. 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 35 CH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 20 poz. 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w rozmiarze 35 CH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**dotyczy zadania nr 57 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej Standard 27G w rozmiarze 0,4 x 90 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część 11 Poz. 9, 10**

Prosimy o wydzielenie poz. 9, 10 do osobnej części , co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie łyżek pakowanych folia-folia, z nacięciem do szybkiego wyjęcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część 11 Poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach 2, 3, 4

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie**

**Część 43 Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 46-66cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część 43 Poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35/44cm lub 34-47cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie**

**Część Nr 1 poz. 10-13:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z skalę oryginalnie nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie** **Część Nr 1 poz. 13:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 1 poz. 14-15:**

Prosimy o informacje jakich producentów i jakie typy pomp strzykawkowych są na wyposażeniu Zamawiajacego, w celu zachowania kompatybilności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada pompy firm: Medima, Kwapisz, Ascor, Fresenius, Braun

**Pytanie Część Nr 1 poz. 14-15:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada pompy firm: Medima, Kwapisz, Ascor, Fresenius, Braun i dopuszcza strzykawki kompatybilne z w/w pompami

**Pytanie** **Część Nr 1 poz. 16:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez logo producenta na strzykawce, reszta zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 20-23:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour 3-drożnych wykonanych z półtwardego lateksu z balonem 50ml i 80 ml zapewniające dostosowanie rozmiaru cewnika i balonu do warunków anatomicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 24-26:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6Fr/28 i 7Fr/28, reszta zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 24-26:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z silikonu - materiału najbardziej odpornego na załamania i najbardziej bio-kompatybilnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 27-29:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych pojedyńczo zagiętych wykonany z Vorteku, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej, oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skalowany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, zatyczka i łącznik do worka moczowego F 6, 7, 8 – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 44-47:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6,7,8Fr, reszta zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 6 poz. 44-47:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail Ch 6,do cystoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 100, popychacz długości około 43 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza  
  
**Pytanie** **Część Nr 9 poz. 1-3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do kontrolowanego odsysania o długości 35cm, reszta zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie** **Część Nr 9 poz. 1-3:**

Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie, czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania

**Pytanie** **Część Nr 9 poz. 1-3:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania

**Pytanie Część Nr 9 poz. 4 -10:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem SIWZ

**Pytanie Część Nr 9 poz. 4 -10:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania

**Pytanie Część Nr 9 poz. 4 -10:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewniku mają być naprzeciwległe?  
**Odpowiedź:**

Otwory maja być przeciwlegle.

**Pytanie Część Nr 9 poz. 11:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 9 poz. 11:**

Czy umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia opis „barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na cewniku na opakowaniu” nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i został błędnie umieszczony w tejże pozycji? Według posiadanej przez nas wiedzy nie istnieją na rynku wyrobów medycznych cewniki do podawania tlenu przez nos pakowane w cytowany powyżej opis.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

**Pytanie Część Nr 9 poz. 12:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos dla dzieci mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 18 poz. 18:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających transparentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z miękkim balonem z krótkim atraumatycznym, z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce dł. cewnika 42 cm. Rozrywana kaniula o długości 12 cm, ze specjalnym szlifem zatyczka schodkowa Cewnik 13 CH (balon 5 ml) kaniula 15 CH posiadający worek o poj. 2 litrów takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 18 poz. 19-22:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów kehra do drenażu dróg żółciowych, wykonanych z wzmocnionego lateksu, z linią RTG, wymiary 80 x 5 x 5, w rozm. CH12-CH18.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie Część Nr 18 poz. 27:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających transparentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z miękkim balonem z krótkim atraumatycznym, z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce dł. cewnika 42 cm. Rozrywana kaniula o długości 12 cm, ze specjalnym szlifem zatyczka schodkowa Cewnik 10 CH (balon 5 ml) kaniula 13 CH posiadający worek o poj. 2 litrów takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 22 poz. 1-5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem do wymiany transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z balonem o poj. do 15 ml z krótkim atraumatycznym ,centralnie otwartym zakończeniem cewnika (zaokrąglone krawędzie) z dwoma owalnymi oczkami, linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce. Dł. cewnika 40 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 22 poz. 1-5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley wykonanego z silikonu, z balonem 10 ml i pakowaną łącznie strzykawką z 10% roztworem gliceryna zapewniającym utrzymanie cewnika do 90 dni, dł. 41 cm rozmiary CH12-22

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 22 poz. 6:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic stalowy Lunderquist`a zagiętych ze sztywnym rdzeniem oraz elastyczną końcówką typu J. Średnia 0,035 " długość 85 cm (miękki koniec 4,5cm następnie półsztywny na dł. 5,5cm dalej sztywny. Prowadnik zapakowany w podajniku ułatwiającym jego aplikację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 22 poz. 7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do Nefrostomii z Pgtailem 8 CH drugie rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Częściowa igła punkcyjna 18G o dł. 20 cm silikonowany prosty adapter między cewnikiem a workiem na mocz cewnik wykonany z Vortek Pigtail 8 CH z otworami w wewnętrznej stronie pętli wyskalowanym co 1 cm , mięknący w temp. ciała. Cześć nerkow / pętla zwężające się ku końcowi ułatwijące dylatację rozszerzadła: CH 7/2,3 mm oraz 9CH/ 3 mm z roboczą koszulką, prowadnik pokryty teflonem , zagięty średnica 0,038",orągła silikonowa tulejka do umocowania cewnika do skóry , zagięta końcówka do umiejscowienia cewnika takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 22 poz. 8:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do Nefrostomii z cewnikiem 10 lub 12 CH z balonem oraz ostatnie rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Częściowa igła punkcyjna 18G dł. 20cmcm , silikonowy cewnik CH 12 z zintegrowanym miękkim zintegrowanym balonem 5 ml , centralnie otwartym końcówką 2 oczka , wyskalowany w cm. widoczny w RTG dł. 40 cm. Rozszerzadła w zależności od rozmiaru ostatnie z roboczą rozrywaną koszulką , prowadnik Schullera , zagięty dł. 100 cm z podajnikiem , takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 23 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Seldingera dł. 150 cm pokryta powłoką PTFE na całej długości z miękkim prostym bezpiecznym końcem do-nerkowym. Rozmiar 0,035˝

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 39 poz. 1-4:**

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie miał na myśli dotychczas używanego i sprawdzonego zestawu do autotransfuzji krwi w składzie:

1. Łącznik Y (możliwość pracy z 1 lub 2 drenami); Mieszek 200 ml z zastawką antyzwrotną. Mieszek wytwarza wstępne podciśnienie 70 mmHg, które następnie przechodzi w grawitacyjne;

Worek na krew 700 ml z zastawką i początkowym filtrem krwi 175u;

2. Worek na drenaż przedłużony 700 ml z zastawką antyzwrotną

3. Aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym 175/40/10µ

4. Worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i pierwszym filtrem 175µ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 50 poz. 6:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. 48 myjek w opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 54 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową – trokar 9F, cewnik 8F, tak jak obecnie stosowany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 54 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową – trokar 12F, cewnik 11F, tak jak obecnie stosowany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 54 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową – trokar 15F, cewnik 14F, tak jak obecnie stosowany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 54 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 11 Fr, rozrywalną kaniulą 12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika, tak jak obecnie stosowany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie Część Nr 54 poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 14Fr, rozrywalną kaniulą 12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika, tak jak obecnie stosowany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część Nr 54 poz. 4-5:**

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do cystostomii posiadał 2l worek na mocz i silikonowa tulejkę do mocowania worka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie do pakietu 52 pozycji 4:**

Czy zamawiający dopuszcza Strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego, oznaczona zgodnie z międzynarodowym standardem ISO dla systemów połączeń żywienia dojelitowego Enfit. Kompatybilna ze zgłębnikiem gastrostomijnym z pozycji 1 i 2. Pojemność 10 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 1,2**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dorosłych wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym, dł. drenu 210 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o skuteczności o skuteczności anty bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa VT od 300-1000 ml, waga 24 g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączem kolankowym o skuteczności o skuteczności anty bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa VT od 300-1000 ml, waga 24 g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu maski, drenu i nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 6**

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia opublikowanego w raporcie z 2011 r dot. wyrobów medycznych wykonanych z PCV zawierających DEHP mających negatywny wpływ na pacjentów, które obejmowały wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią oraz wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej), Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie maski tlenowej z miękkiego, medycznego winylu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego z kolankiem obrotowym z podwójnym otworem bocznym ( 4 mm oraz 9,5 mm w jednym )- pozostałe parametry jak w siwz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 9-11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki laryngoskopowej jednorazowej światłowodowej mikrobiologicznie czyste, opakowanie folia-folia, nie wymagające dodatkowych osłonek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 9-11**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga łyżek w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów (DEHP), z oznaczeniem CE, symbolu „jednorazowego użycia” oznaczeniem typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie foliowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek w rozmiarach od 2 do 4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z ustnikiem i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z maską i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z maską i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie, martwa przestrzeń 15 cm, w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czas użycia obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem o przekroju gwiazdkowym, wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli dren tlenowy o dł. 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik by być pozbawiony lateksu, DEHP orab BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem SIWZ

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pediatrycznego układu oddechowego, dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 11, poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Dotyczy pakietu 3 poz.8**

Czy zamawiający dopuści rurke ustno-gardłowa Guedel o dł.11cm znakowana jako rozmiar 4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:** **Dotyczy pakietu 3 poz.8**

Czy zamawiający wymaga rurek ustno-gardłowych Guedel wykonanych z medycznego PVC pakowanych pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Dotyczy pakietu 3 poz.38,39,40**

Czy zamawiajający wymaga rurek tracheostomijnych fenestracyjnych z mankietem czy bez?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

**Pytanie:** **Dotyczy pakietu 3 poz.38,39,40**

Czy zamawiajający wymaga rurek tracheostomijnych fenestracyjnych z jednym,dwoma czy pięcioma otworami fenestracyjnymi?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

**Pytanie: Dotyczy pakietu 3 poz.38,39,40**

Czy zamawiajający wymaga rurek tracheostomijnych fenestracyjnych z dwiema tasiemkami mocującymi w zestawie?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

**Pytanie: Dotyczy pakietu 3 poz.45,46,47**

Czy zamawiajający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; bez zawartości ftalanów, ze zbrojeniem na całej długości rurki, bez przerwy przy łączniku 15mm w celu zabezpieczenia przed zaginaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Dotyczy pakietu 3 poz.52,53,54,55**

Czy zamawiajający wymaga rurek tracheostomijnych z mankietem z ruchomym czy ze stałym szyldem?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

**Pytanie:**  **Dotyczy pakietu 3 poz.52,53,54,55**

Czy zamawiajający wymaga rurek tracheostomijnych z mankietem, gdzie skrzydełka szyldu znakowane są nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej,a balonik kontrolny jest w kolorze niebieskim znakowany rozmiarem rurki, rurka posiada prowadnicę z oliwką ułatwiającą wprowadzanie oraz dwie tasiemki mocujące w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 6 poz 17,18,19 na cewnik Foleya dwudrożny silikonowy pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia – papier, możliwość utrzymania cewnika do 12 tygodni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oświadczeniu producenta? Rozmiary bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 6 poz 27 na cewnik moczowodowy pojedyńczo zagiety wykonany z poliuretanu, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej , oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skaloqwwany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, Ch 6?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 6 poz 28 na cewnik moczowodowy pojedyńczo zagiety wykonany z poliuretanu, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej , oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skaloqwwany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, Ch 8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 6 poz 29 na cewnik moczowodowy pojedyńczo zagiety wykonany z poliuretanu, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej , oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skaloqwwany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, Ch 9?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 22 poz 1 na cewnik z zintegrowanym balonem do wymiany, Transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu zintegrowanym miękkim balonem o poj. 3 ml z krótkim autramatycznym ,centralnie otwartym zakończeniem cewnika (zaokrąglone krawędzie) z dwoma oczkami za i z dwoma za balonem, linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce. Dł cewnika 45 cm rozm 12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 22 poz 2,3,4,5 na cewnik z zintegrowanym balonem do wymiany, Transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu zintegrowanym miękkim balonem o poj. 5 ml z krótkim autramatycznym ,centralnie otwartym zakończeniem cewnika (zaokrąglone krawędzie) z dwoma oczkami za i z dwoma za balonem, linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce. Dł cewnika 45 cm rozm 18,20,22,24?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 22 poz 6 na prowadnik stalowy Lunderquist`a zagięty ze sztywnym rdzeniem oraz elastycznąkońcówką ( 3 cm) typu J. Średnia 0,035 " (0,89mm) długośc 100 cm (97 cm - sztywny + 3 cm giętki) Prowadnik zapakowany w podajniku ułatwiającym jego aplikację?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 22 poz 7 na: Nefrostomia z Pgtailem 8 CH, rozszerzadło z rozrywalną koszulką.Zestaw do przeskórnej nefrostomii. Częściowa igła punkcyjna 17,5 G (1,3 mm) o dł. 20 cm, adapter między cewnikiem a workiem na mocz, polireutanowy cewnik Pigtail 8 CH z otworami w wewnętrznej stronie pętli wyskalowanym co 1 cm , mięknący w temp. ciała. Cześć nerkow / pętla zwężające się ku końcowi ułatwijące dylatację rozszerzadła: CH 12 mm, prowadnik niepowlekany , zagięty średnica 0,038"( 0,97 mm) dł 800 cm, nacięcia na trzonie do umocowania cewnika do skóry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 22 poz 8 na: Nefrostomia z Pgtailem 10 CH, rozszerzadło z rozrywalną koszulką.Zestaw do przeskórnej nefrostomii. Częściowa igła punkcyjna 17,5 G (1,3 mm) o dł. 20 cm, adapter między cewnikiem a workiem na mocz, polireutanowy cewnik Pigtail 8 CH z otworami w wewnętrznej stronie pętli wyskalowanym co 1 cm , mięknący w temp. ciała. Cześć nerkow / pętla zwężające się ku końcowi ułatwijące dylatację rozszerzadła: CH 14, prowadnik niepowlekany , zagięty średnica 0,038"( 0,97 mm) dł 800 cm, nacięcia na trzonie do umocowania cewnika do skóry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 33 poz 4 na woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 200ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o podanie typu klipsownicy do której maja być przeznaczone klipsy w zad 33 poz 5.

**Odpowiedź:**

Horizon

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli z zad 33 poz 6?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli z zad 54 poz 6,7,8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 54 poz 6 na zestaw do nefrostomii trzystopniowy CH 10, Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem, rozszerzadło niewidoczne w promieniach RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 54 poz 7 na zestaw do nefrostomii trzystopniowy CH 6, Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem, rozszerzadło niewidoczne w promieniach RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 54 poz 8 na zestaw do nefrostomii trzystopniowy CH 8, Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem, rozszerzadło niewidoczne w promieniach RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie 11 pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy o lepszej przestrzeni martwej bo 35 ml, lepszej objętości oddechowej bo 150 – 100, lepszej wadze bo 31 gram, z lepszym celulozowym wkładem wymiennika przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Pragniemy nadmienić że proponowany przez nas filtr był z powodzeniem stosowany w ostatnich przetargach bez żadnych uwag ze strony Zamawiającego co do jakości filtra

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:** **Zadanie 11 pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy o lepszej przestrzeni martwej bo 38 ml, lepszej objętości oddechowej bo 150 – 100, lepszej wadze bo 32 gram, o poziomie nawilżania 31mg/500ml z lepszym celulozowym wkładem wymiennika przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Pragniemy nadmienić że proponowany przez nas filtr był z powodzeniem stosowany w ostatnich przetargach bez żadnych uwag ze strony Zamawiającego co do jakości filtra

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:** **Zadanie 11 pozycja 6:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV przeznaczoną dla pacjentów szpitalnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie 11 pozycja 7:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci o lepszej budowie bo dwumembranowa celulozowa, o lepszej skuteczności nawilżania bo 32,4 mg H2O przy Vt 500ml, mniejszej utracie wilgotności bo 11,5 mg H2O przy Vt 500 ml, o lepszej przestrzeni martwej bo 10 ml, o mniejszym oporze przepływu bo 0,25 cm H20 przy przepływie 30 l/min, o wadze 6,3 g, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Pragniemy nadmienić że proponowany przez nas wymiennik był z powodzeniem stosowany w ostatnich przetargach bez żadnych uwag ze strony Zamawiającego co do jakości wymiennika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:** **Zadanie 11 pozycja 12:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nebulizator o pojemności 6 ml, o lepszej średnicy nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

Pragniemy nadmienić, że proponowany przez nas nebulizator był z powodzeniem stosowany w ostatnich przetargach bez żadnych uwag ze strony Zamawiającego co do jakości nebulizatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie 11 pozycja 14**:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nebulizator posiadająca przestrzeń martwą w granicach +/- 2 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie 11 pozycja 16:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układ oddechowy o lepszej wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4 stopni C przy przepływie 10 l/min., opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu poniżej 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postepowania kaniule wykonane z teflonu FEP? Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon..

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zapisów SIWZ

**Pytanie: Część nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule pediatryczną w rozmiarze 26G 0,6 x 19mm o przepływie 13ml/min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zapisów SIWZ

**Pytanie: Część nr 44 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z portem i drenem do wkłuć o dł. całkowitej zestawu 10cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zapisów SIWZ

**Pytanie: Część nr 44 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z przepływem 312 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 44 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z możliwością używania przez 7 dni i 600 wejść?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 44 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z portem i dwoma drenami do wkłucia o dł. całkowitej zestawu 9,5cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie: Część nr 44 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z końcówką luer i luer lock o przepływie 143ml/min. i możliwością podłączenia u pacjenta przez 7dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 44 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z przestrzenią martwą ok. 0,02ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 49 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną w rozmiarach i przepływach:

24G – 0,7 x 19mm – 18ml/min.

22G – 0,9 x 25mm – 36ml/min.

20G – 1,1 x 32mm – 65ml/min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 49 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne w rozmiarze 24G – 0,7 x 19 – 23ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 49 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną posiadającą dwa paski widoczne w RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Część nr 49 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną posiadającą port boczny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie: Część nr 49 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcje zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Zadanie nr 30** **Poz nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, dla dorosłych, niekierunkową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierny rozkład prądu, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności i numerem katalogowym, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia kontaktowa 170cm2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**

* **część nr 51, poz. 8– otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Jednorzaowy wkład 2,5L z utwardzaczem do pompy ssącej KV5 posiadanej przez zamawiającego - pakowane po 30szt | op. | 7 |

* **część nr 3, poz. 38, 39, 40 kol. Nr. 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
| 38 | rurka tracheostomijna typu fenestrated, bez mankietu z pięcioma otworami fenestracyjnymi, z dwiema tasiemkami mocującymi w zestawie rozmiar 7.0 |
| 39 | j. w. rozmiar 8.0 |
| 40 | j. w. rozmiar 9.0 |

* **część nr 3, poz. 52, 53, 54, 55 kol. Nr. 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
| 52 | rurka tracheostomijna z ruchomym mankietem 7.0 |
| 53 | j. w. 7.5 |
| 54 | j. w. 8.0 |
| 55 | j. w. 8.5 |

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**