**Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Producent,**  **model/typ** | **Ilość**  **Szt.** | **Cena jedn. netto** | **Stawka Vat** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość netto** | **Wartość Vat** | **Wartość brutto** |
| 1 | Urządzenia myjąco-dezynfekujące do kaczek i basenów |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pieczęć imienna, podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) –**

**URZĄDZENIA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE DO KACZEK I BASENÓW**

| l p. | Parametry | **Wartość wymagana/oceniana** | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. | TAK |  |
|  | Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach max.:  Szerokość do 500 mm  Głębokość do 600 mm  Wysokość do 1042 mm | TAK |  |
|  | Załadunek od góry | TAK |  |
|  | moc maksymalna 2500 W | TAK |  |
|  | Moc pompy wody min. 750 W | TAK |  |
|  | zasilanie 230 V 13 A | TAK |  |
|  | pompa dozująca | TAK |  |
|  | Górny panel wykonany z tworzywa antybakteryjnego z nanotechnologią srebra | TAK |  |
|  | Pojemność na cykl: 2 baseny + 2 kaczki | TAK |  |
|  | Dezynfekcja termiczna | TAK |  |
|  | Pobór energii na cykl max 0,28 kW | TAK |  |
|  | Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa komory | TAK |  |
|  | Otwieranie komory poprzez czujnik podczerwieni umieszczony na dole urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchamianie cyklu bez dotykowo na fotokomórkę | TAK |  |
|  | Czas cyklu pomiędzy 5-8minut | TAK |  |
|  | Ochrona przed przepełnieniem zbiornika | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Diodowa sygnalizacja usterek | TAK |  |
|  | Dysza obrotowa umieszczona pod pokrywą komory | TAK |  |
|  | System otwarty dozowania środka nabłyszczająco-odkamieniającego | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania preparatów innych producentów również w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Komplet środków chemicznych potrzebnych do uruchomienia urządzeń | TAK |  |
|  | Zestaw naczyń sanitarnych do każdego urządzenia:  5 basenów, 5 kaczek | TAK |  |
|  | **Gwarancja min. 24 miesięcy, max. 36 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.** | **24 miesiące - 0 pkt**  **36 miesięcy – 40 pkt** |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie więcej niż 72 godziny | TAK |  |
|  | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski prowadzi: ……………………………………….. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe, adres) | TAK |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |

UWAGA:

1. 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,,wartość wymagana/oceniana” lub, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

1. 3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

4. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie **wartość oferowana** do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) **z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pieczęć imienna, podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy